## Slide 1: MIC5111 Introduction aux systèmes embarqués Circuits de conditionnement pour capteurs

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Décrire les circuits de prétraitement associés aux capteurs
  Rôle, types et utilisations
    Conversion d’impédance en tension-courant ou en fréquence
    Compensation des câbles de raccordement
  Conditionnement à amplificateurs opérationnels
    Circuits linéaires et non-linéaires
    Considérations pratiques
Prérequis essentiel : familiarité avec les circuits électriques et électroniques

## Slide 3: Fonction d’un circuit de conditionnement
Convertir la sortie d’un capteur passif en une quantité électrique (généralement tension, courant ou fréquence)
Convertir un courant en tension ou vice-versa
Amplifier la sortie d’un capteur actif (analogique)
Adapter l’impédance d’un capteur au circuit de traitement
Isoler le capteur du circuit de traitement

## Slide 4: Conditionneurs pour capteurs résistifs.
Principe du diviseur de tension ou de courant
Deux types de montages, dépendant de la variable mesurée :
1) Mesure de résistance (p. ex. : mesure de T par sonde Pt)
  Raccordement direct à la cible
  Raccordement avec montage « 4 fils » pour pallier la résistance des fils de branchement
2) Mesure d’une variation de résistance (p. ex. : mesure de DT par thermistance)
  Montage en pont de Wheatstone
  Montage en pont à « 3 fils » pour pallier la résistance des fils de branchement

## Slide 5: Montage potentiométrique
E
Rs
R1
Rx
Rc
Appareil de mesure

## Slide 6
E
Rs
R1
Rx
Rc
Appareil de mesure
Linéarisation par mesure locale

## Slide 7: Effet de R des fils de raccordement
On a :
Si Rc >>Rf et Rx, alors : Vm= Is.Rx
La mesure demeure sensible aux variations de E ou Is. Le montage en pont règle ce problème.
Annulé par le montage « 4 fils »
Rx
Rc
Appareil de mesure
Is
Vm
Rf
Rf

## Slide 8: Montage en pont
Condition d’équilibre : Vm=0
Satisfaite lorsque
R1Rx = R2R3 => Rx = R2R3/R1
Équilibre indépendant des valeurs de E ou Rc!
E
Rs
R1
R2
Rx
R3
Vm
Rc

## Slide 9
Annulé par le montage « 3 fils » :
Si les branches sont égales à l’équilibre, Rf et ses variations affectent également R3 et R2 ou Rx et ne peuvent pas déséquilibrer le pont.
Effet de R des fils de raccordement
C
E
R3
R2
R1
Rx
A
A’
Rf
Rf
E
E
Vm
D
B
C
E
R3
R2
R1
Rx
A
A’
Rf
Rf
E
E
Vm
D
B

## Slide 10: Conditionneurs pour capteurs réactifs
L’information associée à la valeur d’impédance peut être convertie
  En amplitude de tension par un pont d’impédances,
  En fréquence du signal généré par un oscillateur
ea
Source
alternative
Z0
Z0
Zx
Z0
Vm
Zx
Mesurer vm si z0 << zx (ex. zx=jLw), Im si z0 >> zx (ex. zx=1/jCw)

## Slide 11: Amplificateurs opérationnels et conditionneurs
Servent à :
  Appliquer divers traitements du signal
    Amplifier les signaux des capteurs
    Assurer la conversion courant-tension
    Adapter des impédances d’entrée et de sortie
    Réaliser des fonctions de filtrage avec ou sans gain
    Etc.

## Slide 12: Amplificateurs opérationnels
Deux entrées, une sortie :
Vs=A(V+-V-)
Caractéristiques idéales :
  Gain en tension infini
  Ze infini (ne tire pas de courant de la source)
  Zs nul (générateur de tension idéal)
En réalité :
  Gain ~ 104-107 à f=0 ; baisse vite avec f après
  Ze ~ 10 kW -100 GW
  Zs ~ 50-100 W
  Et d’autres limitations encore (à venir)
V+
-
V-
+
Vs
A

## Slide 13
Amplificateur inverseur de phase
Partant de :
Pour A fini :
Pour A >> 1 :
  V1 ~0 (= -Vs / A)
  Vs est indépendant de A
Montages de base
Rc
Ie
Re
-
+
Ve
Vs
V1
Ic
Ie
Re
-
+
Ve
Vs
Rc
Nœud de sommation
V1
Ic
Amplificateur non-inverseur de phase
Partant de :
Pour A << 1 :
Pour A >> 1 :
  V1 ~Ve (= -Vs / A)
  Vs est indépendant de A
Idéalement, ie=if
et V+=V-
Rc

## Slide 14
Étage tampon (convertisseur d’impédance) : obtenu si Re  et Rc est fini dans le montage non-inverseur de phase
  Vs /Ve =1
  Ze >> 1 ; Zs~50-100W
Amplificateur différentiel
Combinaison des montages inverseur et non-inverseur de phase. Pour A très grand :
  Un diviseur de tension permet d’égaliser le gain en réduisant celui pour Ve2. On a :
    En pratique, Ve2 = Ve1 peut donner Vs  0 (erreurs de mode commun et courant de polarisation)
-
+
Ve
Vs
Montages de base II
Re
-
+
Ve1
Rc
Ve2
Resistances de compensation
Re
-
+
Ve1
Rc
Re
Ve2
~Rc

## Slide 15
Amplificateur additionneur
  Généralisation à plusieurs entrées de l’amplificateur inverseur de polarité. Pour A>>1 et Rei = Re :
  L’équivalent non inverseur de polarité existe aussi
Amplificateur de trans-impédance
  Convertit un courant en tension avec gain
  Pour A>>1 : (gain exprimé en ohms !)
    Le circuit de base doit souvent être amélioré pour compenser des délais causés par des capacitances parasites
-
+
Re1
Ve1
Vs
Rc
Nœud de sommation
Ic
Ie
Re2
Ve2
Re3
Ve3
V1
Montages de base III
-
+
Vs=-RcIe
Rc
If
Ie
Source de courant

## Slide 16: Généralisations
On obtient de nouvelles fonctions ou des circuits améliorés en :
  Utilisant plusieurs amplificateurs
  Remplaçant Rc ou Re par une impédance, une diode, ou tout autre circuit à deux ports
    Intégrateur
    Dérivateur
    Amplificateur logarithmique ou exponentiel
    Filtres analogiques
  Modifiant le circuit d’entrée, de sortie ou de contre-réaction
    Circuit redresseur de tension
    Amplificateur à gain programmable

## Slide 17: Amplificateurs d’instrumentation
Permettent de réaliser de meilleurs amplificateur différentiels

## Slide 18: Convertisseurs tension-courant
Génèrent un courant contrôlé par tension et qui ne dépend pas de la charge pour Rs>>1
Iref=Vref/R1
+
…

## Slide 19: Circuits non linéaires
Redresseur simple alternance
Ampli logarithmique

## Slide 20: Circuits non linéaires
Bascule de Schmidt
Multivibrateur astable

## Slide 21: Amplificateur à gain numérique
Réalisé avec un ampli-op et un CNA à sortie en courant
  Avec R = Rref, On obtient pour les trois montages :
    
    
    
Ie
R
-
+
Ve
Vs
vref
Ic
D
R
Is=Ic
CNA
Ie
R
-
+
Ve
Vs
vref
Ic
D
CNA
R
Ie
-
+
Ve
Vs
Ic
vref
D
CNA

## Slide 22
6 dB/octave
= 10 dB/décade
Dérivateur
Ic
-
+
Ve
Vs
C
Ie
log(G)
log( f )
Réponse en amplitude
q
log( f )
Réponse en phase
90 degrés
0
>60dB
Rc

## Slide 23: Intégrateur
Ic
Re
-
+
Ve
Vs
C
Ie
log(G)
log( f )
Gain unité à
f = 1/2pRC
Réponse en amplitude
q
log( f )
Réponse en phase
-90 degrés
6 dB/octave
= 10 dB/décade
0
>60dB

## Slide 24: Intégrateur à résistance shunt
La résistance ajoutée en parallèle avec C limite le gain DC
  Les entrées continues ne peuvent plus saturer l’ampli-op, car elles ne sont plus intégrées (peut être un désavantage en automatique)
log(G)
log( f )
Gain unitaire à
f = 1/2pReC
Réponse en amplitude
q
log( f )
Réponse en phase
-90 degrees
Gain max = Rc/Re
à f < 1/2pReC
0
Re
-
+
Ve
Vs
C
Ie
If
Rc

## Slide 25
Conditionneur de capteur source de tension
  Amplificateur opérationnel (AO) qui agit en tampon d’impédance tout en offrant une amplification :
Conditionneur de capteur source de courant
  Convertisseur courant-tension à amplificateur opérationnel
E
R2
R1
-
V=(1+R2/R1)E
Capteur
source
de fém
+
AO
I
Z :
Rs et Cs en //
-
+
R
V=-RI
en CC si Z >>1
AO

## Slide 26: Amplificateur de photodiode
La capacitance de la photodiode fait diverger le gain à haute fréquence.
  Amplification du bruit
  Oscillation
Solution:
  C en parallèle avec Rc
-
+
Vs
Rc
Ic
Ipd
Vpol
lumière
Circuit
équivalent
Ipd
Cpd
Rpd
Compensation
Cs
log(Vout/Iin)
log( f )
gain
Sans shunt
Avec shunt

## Slide 27
Convertisseur charge-tension à amplificateur opérationnel.
Toute variation de charge se retrouve aux bornes de C
-
+
I=dq/dt
C
R
Du fait de la résistance de fuite R, la fonction de transfert est, dans le domaine s :
v(s) = - Q(s)/C . RC s/(1+RC s)
Filtre passe-haut de fréquence de coupure fc=1/2pRC
  Pour f >> fc, on a :
  v(t) = -q(t)/C
  Pour f <= fc, R mène à un convertisseur courant-tension :
  v(t) = - dq/dt . R
Conditionneur de capteur source de charge

## Slide 28: Derrière les rideaux…
https://www.embedded.com/print/4009543
Ampli différentiel
Étage tampon
Pour augmenter le gain, il faut bloquer la propagation de la tension de polarisation
Transistors bipolaires
Transistors à effet de champ
C bloque la tension de polarisation et T5 augmente le gain

## Slide 29: Le vrai ampli-op
Le gain en boucle ouverte dépend de la fréquence, avec comportement de filtre passe-bas de second-ordre :
  Premier pôle vers f=10 Hz
  Deuxième pôle proche de la fréquence du gain unité
    L’ampli-op oscille pour toute contre-réaction de G=1 et q =180O
log(G)
log( f )
f gain unité
Réponse en amplitude
q
log( f )
Réponse en phase
-90 degrees
0 degrees
Gain max
0
-180 degrees
6 dB/oct (1 pôle actif)
12dB/oct
(2 pôles actifs)
Schéma de l’ampli-op 741.
Mirroir de courant; ampli différentiel; Ampli de classe A; décaleur de tension; étage de sortie

## Slide 30: Compensation du deuxième pôle
On ajoute un zéro pour annuler le pôle
  Ex. : Intégrateur avec résistance de compensation ajoutée dans la boucle de contre-réaction
    Maintient le gain à haute fréquence à une valeur minimum > 1, ce qui évite les oscillations dues à un gain de contre-réaction égal à -1
Re
-
+
Ve
Vs
Cc
Ie
If
Rc
log(G)
log( f )
Réponse en amplitude
q
log( f )
Réponse en phase
-90 degrés
Gain min.
0
6 dB/oct

## Slide 31: Autres sources d’erreur
Tension de décalage (« input offset voltage: vos ») : valeur de V+-V- pour avoir Vs=0 (10 mV- 10 mV)
Courant de polarisation (« input bias current: ib ») : Moyenne de i+ et i– lorsque Vs=0 (10 fA-1mA)
Courant de décalage (« offset current Dib») : Différence entre les courants i+ et i– (~nA)
Taux de réjection de l'alimentation (« power supply rejection ratio : PSRR ») : rapport des variations de vos suivant celles de la tension d'alimentation (80-100 dB)
Taux de rejet des tensions de mode commun (« common mode rejection ratio : CMRR ») : rapport des gains en mode différentiel et commun (80-100 dB)
Vitesse de suivi (« slew rate » ) : la vitesse maximale de montée ou de descente de Vs (1-1000 V/ms)
Le bruit, la plage de travail en tension ou courant, etc.

## Slide 32: Compensation de la tension et du courant de décalage
Permet d’éviter les erreurs dues aux courants de fuite et de polarisation de l’ampli-op :
  Un courant de compensation de même amplitude et de polarité inverse est injecté avec un montage à potentiomètre pour annuler l’effet de vos
  Une tension de compensation est créée par zb pour annuler l’effet de Ib+ ou ib-
zc
ze
-
+
Ve
Vs
Ie
Ic
R
Ic
+V
- V
Compensation pour Vos
zb
Compensation pour Ib

## Slide 33: Circuits décaleurs de tension
Ajoutent une composante continue à vs de manière à décaler sa tension de référence.
  Permettent de traiter des signaux bipolaires avec des circuits unipolaires et vice-versa.
Re
-
+
Ve1
Rc
Vref
Re
-
+
Ve1
Rc
Rc
Vref
Vref
R
Ve
2R
2R
Vs
Pour Ve=10 v, on obtient Vs=0-5 v avec vref = 5v.
Vs
Vs

## Slide 34: Isolation de masse
Effectuée par un coupleur optique (LED et photo-détecteur séparés par un isolant)
  Permet d’éviter les effets de masse (chaque fils relié à la masse est soumis à V=RI !)
Sans coupleur optique, la longueur de connexion entre m1 et m2 génère une différence de tension égale à la résistance du fil qui les relie multipliée par le courant => m1 ou m2 aura une tension différente de zéro !
CAN
V
ref
+
R
Vcc
É-B
V
ref
-
Sortie
Binaire
Start
EOC
CLK
m1
m2

## Slide 35: En résumé
Les capteurs et leur circuits associés forment les entrées des systèmes embarqués
Un circuit de conditionnement est presque toujours requis pour adapter la sortie d’un capteur aux stages de traitement subséquents
Le conditionneur peut avoir un impact sur la précision du capteur et sa sensibilité
À suivre : les actionneurs et leurs interfaces, qui forment les sorties des systèmes embarqués